2012年四川省妇幼保健院医疗设备

产品市场调研附件

附件1：

设备品目、配置及技术性能

| 序号 | 品 目 | 基本配置及主要技术性能要求 | 品牌类别 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 成人病床 | 1、基本配置：带轮、带护栏、输液架、餐桌板、带床垫（10cm厚，5cm椰垫、5cm高弹蜂窝海绵）、杂物架（大小约为病床的三分之一、钢材、防锈、牢固）、床头卡。配置床头柜，单摇∕双摇，尺寸2M*1M，蓝色。 2、床架：采用厚度≥2mm高质冷轧钢管；床面板：采用厚度≥1.2mm 冷轧钢板，一次性冲压成型；床头（尾）板：材质采用ABS强化塑胶，一次注塑成型。 | 国产 | 张 |
| 包2 | 儿童病床 | 1、基本配置：带轮、带护栏、输液架、餐桌板、带床垫（10cm厚，5cm椰垫、5cm高弹蜂窝海绵）、杂物架（大小约为病床的三分之一、钢材、防锈、牢固）、床头卡。配置床头柜，单摇∕双摇，尺寸2M*1M，蓝色或粉色。 2、床架：采用厚度≥2mm高质冷轧钢管；床面板：采用厚度≥1.2mm 冷轧钢板；床头（尾）板：材质采用ABS强化塑胶。 | 国产 | 张 |
| 包3 | 病历柜 | 1、基本要求：ABS材质，带抽、带锁、可配置≥25个病历夹，带静音轮，方便清洁。配置病历夹。 | 国产 | 套 |
| 包4 | 电解质分析仪 | 用于电解质检查项目测试，测试项目灵活：K+、Na+、Cl-或（和）Ca2+、pH或其中任意几项 | 进口 | 套 |
| 包5 | 生物安全柜 | 1、 规格：工作室宽900mm，单人安全柜,Ⅱ级生物安全柜：30%气体外排，70％气体循环 2、符合国家强制标准：生物安全柜 YY 0569-2005,获得国际CE认证、TUV认证产品 | 国产 | 台 |
| 包6 | CO2培养箱 | 1、有效容积 ≥150L 2、外部材料：冷轧钢，覆粉末涂层 3、内部材料：304不锈钢或铜合金不锈钢 4、配置清单：标准配置+消毒系统+记录装置等。 | 进口 | 台 |
| 包7 | 酶标仪 | 同一板上可同时进行≥12个项目的测试（支持双波长）。 | 国产 | 台 |
| 包8 | 洗板机 | 1、洗板类型:96孔（U/V或平底板） 2、洗头: 轴套式设计， 8道/12道 3、配置清单：主机 1台，洗液瓶 1只，废液瓶 1只，12道洗头 1只，8道洗头 1只 | 国产 | 台 |
| 包9 | 荧光显微镜 | 1、研究级正置万能荧光显微镜，可作明场、荧光、偏光的观察 2、光学系统：无限远校正光学系统，整机原装进口，齐焦距离≤45mm | 进口 | 台 |
| 包10 | 恒温振荡器 | 1、以1度为增量可设定不同板槽温度差异在3-70度； 2、温度均匀性： ≤±0.5℃ 3、温度稳定性： ≤±0.2℃ 4、容量： 6块微孔板 | 国产 | 台 |
| 包11 | 血气分析仪 | 检测项目：血 气：PH 、PCO2、 PO2、 Hct、Na+、 K+、 Ca+、血糖、乳酸。 | 进口 | 台 |
| 包12 | 蛋白质电泳仪 | 1、检测项目：血清蛋白、血红蛋白、尿蛋白、高分辨率电泳，项目开放。 2、检测技术：流动液体毛细管高压液相电泳技术或其他 3、检测通道≥2 | 进口 | 台 |
| 包13 | 全自动洗板机 | 1、清洗头：96针单条可控制，8孔/条和12孔/条同机可转换 2、基本配置：1.洗板头96针1个；2.洗液瓶5L1个，3.蒸馏水瓶5L1个,废液瓶5L1个,5.缓冲瓶5L1个, 6.专用胶管1套，7.疏通管道工具1套 | 国产 | 台 |
| 包14 | 时间分辨荧光分析仪 | 1、可进行多标记项目检测； 2、每个血样可同时进行多个项目的检测； 3、检测项目：新生儿筛查的全部项目、甲状腺、性腺、肿瘤标志物、糖尿病等70余种临床及近百种科研项目检测以及产前筛查的全部项目。 | 进口 | 台 |
| 包15 | 自动打孔器 | 1、打孔材质：903滤纸； 2、打孔直径：3mm； 3、每条支架可以容纳12个样本； 4、适用版型：96孔微孔板； 5、主要配置：支架10万，打孔机针头2个 | 国产 | 台 |
| 包16 | 自动染色机 | 1、用于对组织切片进行染色 2、软件自动分派试剂，优化试剂组合。并储存有≥50种染色程序。 3、具有自动装载、紧急启动、自动返回、选择搅拌、质量控制、密码保护、断电保护等功能。 4、标准配置。 | 进口 | 台 |
| 包17 | 药品保存箱 | 箱内温度：2-8℃；有效容积:960L,立式；搁架：6个。 | 国产 | 台 |
| 包18 | 脉氧仪 | 1、设备用途说明：适用于在急救/转运途中，或紧急护理的环境下进行连续监测脉搏和血氧饱和度。 2、测量类型：SpO2、脉搏 3、可使用外接电源和电池供电，4节AA碱性电池，≥20小时 4、显示、指示：血氧饱和度、脉率、脉搏幅度指示图、脉搏搜索 5、需配置与主机配套使用的防护外壳。 | 进口 | 台 |
| 包19 | 暖 箱 | 1、带微电脑温度控制系统,包括人工模式和伺服模式, 提供精确的温控和连续的自我检测、报警功能。 2、伺服模式温控范围: 35-37°C, 精度 0.1 C。肤温显示范围: 22-42°C。 3、配置：主机、标准附件、氧气传感器、皮肤温度传感器、手孔罩、静电滤尘器、防尘罩、抽屉等。 | 国产 | 台 |
| 包20 | 高级暖箱 | 1、设备用途说明：主要用于危重新生儿、早产儿、极低体重儿体温的监测及维护，环境温度、湿度、氧浓度的控制及新生儿体重的监测等 。 2、微电脑温度控制系统,包括人工模式和伺服模式, 提供精确的温控和连续的自我检测、报警功能。 | 进口 | 台 |
| 包21 | 开放式暖箱 | 1、设备用途说明：主要用于危重新生儿、早产儿、极低体重儿体温的监测及维护，环境温度、湿度、氧浓度的控制及新生儿体重的监测等 。 2、微电脑温度控制系统,包括人工模式和伺服模式, 提供精确的温控和连续的自我检测、报警功能。 3、顶盖可升降，带辐射台功能。 | 进口 | 台 |
| 包22 | 辐射台 | 1、电脑伺服控温，可实行电脑联网。 2、自动或手动调温，设置温度、实时温度和时钟分屏显示。 3、石英远红外加热管。 4、具有传感器故障、温度偏差、超温以及断电等故障报警功能。 5、辐射头水平角度可调，床倾角无级可调。 6、其它配置：黄疸治疗灯、评分计时器、温度传感器和输液架等。 | 国产 | 台 |
| 包23 | 呼吸机 | 1、适用范围：从新生儿、儿童到成人，体重调节范围：3.5-50Kg，可进行有创、无创通气。 2、通气模式： 2.1压力控制通气、容量控制通气、压力调节容量控制(APRV∕PRVC)、压力支持、容量支持、持续气道正压通气（CPAP）、SIMV(VC∕VCV)+PS、SIMV(PRVC)+PS、双相气道正压通气（BIPAP、Bivent、Bilevle、DuoPAP）、MMV、气道压力释放通气(APRV)等； 2.2具有窒息通气(双向智能切换，既可转为定容也可转为定压模式)，窒息时间可调； 2.3容量（包括：分钟通气量、吸入/呼出潮气量、送气潮气量、漏气量、插管漏气量、振荡量、分钟振荡量等）、气道压力（包括峰压、平均压、呼吸末正压、振荡压等）、百分比显示的吸气时间、频率、吸呼比、氧浓度、肺顺应性、气道阻力、吸入气体温度、各种曲线（压力时间、容量时间、流速时间）和环（容量∕压力环、流速∕容量环、流速∕压力环）等监测、趋势显示； 2.4智能化报警：气道峰压、平均压和气道最低压力、分钟通气量、吸入氧浓度、吸入气体温度、窒息、管道脱落、气体、电源和模块失灵等声、光报警及文字显示； | 进口 | 台 |
| 包24 | CPAP | 1、持续正压支持（CPAP）的加温湿化呼吸机。采用柔软舒适、大小合适的鼻塞，可减小婴儿的呼吸作功，有效保持婴儿的功能残气量，减少慢性肺病的发生率，达到改善婴儿的生理指标的目的。 2、具有空/氧混合器，可自行进行混合。 3、加热呼吸管路性能要求： 3.1重量轻:避免对婴儿鼻孔拖坠； 3.2双管路加温病人回路，管路外绕加热丝，可以高温消毒； 4、要求具有以下各种报警功能指示； | 进口 | 台 |
| 包25 | 心电监护仪 | 1、显示屏≥8.4英寸，彩色TFT液晶显示，同屏显示波形通道数≥6； 2、基本监测功能：心率、血氧、无创血压、体温、呼吸、脉搏； 3、监护模式: 具有新生儿监护模式, 成人ICU监护模式和手术室监护模式； 4、可选配麻醉气体分析、呼末二氧化碳、无创或微创心排量、BIS等模块。 | 进口 | 台 |
| 包26 | 推注泵 | 1、管路：适用普通国产耐压输液器和进口各品牌，横向输液。 2、有多种报警功能：仓管路气泡、开门、阻塞、输液完成、暂停超时、漏液、空瓶、输液管歪斜、滴数异常等；机器故障自诊断：电池欠压、电池损坏、点滴传感器异常、指式蠕动泵异常。 3、气泡探测：超声波。 | 进口 | 台 |
| 包27 | 输液泵 | 1、普通输液泵需具备输液、输营养功能，特殊输液泵需具有输血功能。 2、可根据公斤体重模式，计算输液速率： 3、报警：气泡报警、压力报警、暂停报警、电量不足报警 4、可扩展为输液治疗监护管理系统。 5、输液器耗材选用: 输血时需用专用输液管路，其他液体为普通输液管路。 | 进口 | 台 |
| 包28 | Leep刀 | 1、设备用途说明：可用于妇科宫颈疾病的环切、锥切，及组织活检等。效果有别于高频电刀，可以达到非常精细的手术效果，不会产生组织拉扯和炭化现象, 疼痛感小，留下疤痕小、手术恢复快。 2、工作模式：纯切、混切；单极电凝、双极电凝；具有自动电压调节功能。 | 国产 | 台 |
| 包29 | 海扶刀 | 1、应用于宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、外阴白色病变、尖锐湿疣、治疗良性肿瘤（如乳腺纤维瘤、子宫肌瘤、多发性脂肪瘤等）等疾病。 2、采用超声聚焦原理。 | 国产 | 台 |
| 包30 | 负压可调式平衡吸乳器 | 1、属于医用吸乳器械，主要解决哺乳期妇女乳液瘀积、乳头凹陷等问题。 2、可根据临床需要调节负压和吸乳频率； 3、可选单侧和、双侧吸乳。 | 进口 | 台 |
| 包31 | 胎儿监护仪 | 1、适用于胎儿心率与胎动的监测。 2、屏幕：≥6英寸大屏幕彩色TFT液晶显示。屏幕可折叠，台面平放、便携、壁挂均可，方便多角度、远距离观察。 3、全数字化自动同步、自动跟踪和数字信号自相关处理技术，胎心率曲线和数字同步实时显示，准确、可靠、符合临床。 4、内置高速宽行热敏打印机、网络接口。 5、配置清单：主机7台，宫缩探头 7只，心率探头 7只，打印纸 7卷等。 | 进口 | 台 |
| 包32 | 低温等离子灭菌器 | 1、灭菌效果: Sal≥10-6 2、操作界面: 全中文液晶触摸屏式，一键操作 3、打印系统：自带热敏打印机 4、监控报警系统：具有自动监控报警系统 5、灭菌仓可用容量：≥100L 6、通过卫生部认定消毒产品检验机构的检验报告 | 国产 | 台 |
| 包33 | 宫腔镜镜子及器械 | 1、设备用途说明：用于妇科疾病的宫腔镜检查、治疗、手术，用于奥林巴斯、STORZ配套。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 进口 | 套 |
| 包34 | 腹腔镜器械 | 1、设备用途说明：用于妇科疾病的宫腔镜检查、治疗、手术，用于STORZ配套。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 进口 | 套 |
| 包35 | 基础器械 | 1、设备用途说明：用于产科、妇科疾病的宫腔镜检查、治疗、手术。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 国产 | 套 |
| 包36 | 妇科用器械 | 1、设备用途说明：用于妇科疾病的检查、治疗、手术。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 进口 | 套 |
| 包37 | 产科用器械 | 1、设备用途说明：用于产科分娩检查、治疗、手术。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 进口 | 套 |
| 包38 | 超声刀手柄 | 1、设备用途说明：用于强生超声刀配套。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 进口 | 把 |
| 包39 | 子宫粉碎器 | 1、设备用途说明：用于妇科手术。 2、请提供全套器械清单及供应价。 | 国产 | 台 |
| 包40 | 麻醉机 | 1、能适用于成人、小儿、新生儿的低流量、微流量麻醉。 2、显示屏可独立调节角度方便临床观察。 3、气动电控呼吸机。 | 进口 | 台 |
| 包41 | 平板数字化多功能透视、摄影系统 | 1、平板：采用碘化铯和非定形硅材料的平板动态探测器 2、球管：双焦点合金石墨旋转阳极球管，小焦点，大热容量 3、影像系统 4、高分辨率的数字影像系统，使用了创新的图像显示器，DICOM联接。专为普放优化的多功能工作站。 5、操作模式：数字摄影（DR）可达2840 x 2880/12 bit图像矩阵 6、影像处理 7、病人检查床 8、带胃肠透视功能 | 进口 | 台 |
| 包42 | 数字化平板乳腺DR | 1、平板：非晶硒平板 2、球管：原厂设计，钼钨双线源靶面、大热容量双靶球管 3、操作流程要求：一键摆位，一键成像 4、具有独立的后处理诊断工作站：配备两个5M专业显示屏，可同机显示其他CT/MR图像 5、具有免费开放的DICOMM接口 6、可后期同机升级为三维定位的活检系统 7、具有自动活检穿刺系统 | 进口 | 台 |
| 包43 | 妇产专用彩超 | 1、最新、最高技术平台 2、具有最新的功能性软件 3、具有最新四维软件及衍生功能 4、具有自动测量软件 5、弹性成像功能 6、声学造影功能 7、配置清单：腹部容积探头1把（最好是矩阵）、腹部宽变频凸阵探头1把、经阴道容积探头1把、高分辩率液晶彩显1个 | 进口 | 台 |
| 包44 | 国产彩超 | 1、最新、最高技术平台 2、具有最新的功能性软件 3、具有最新四维软件及功能 4、具有外自动测量软件 5、配置清单：腹部凸阵探头1把（可广泛用于成人及新生儿）、腹部容积探头1把、高分辩率液晶彩显1个、相控阵经颅及心脏探头1把 | 国产 | 台 |
| 包45 | 心脏彩超 | 1、最新、最高技术平台 2、具有最新的心脏功能性软件 3、具有最新心脏四维软件及功能 4、具有外血管测量软件 5、配置清单：宽频矩阵探头1把（可广泛用于成人及新生儿）、高频线阵探头1把、高分辩率液晶彩显1个 | 进口 | 台 |
| 包46 | B超机 | 主要用于成人和小儿腹部、妇科、产科、泌尿科、浅表组织器官等部位的超声诊断，采用全数字化系统结构 | 进口 | 台 |
| 包47 | 便携心电图 | 1、全数字化设计，数字滤波。 2、可与电脑联网，实现心电图数据电脑化处理，标准12导心电信号同步采集，多种记录模式，分析功能。 3、内置可充电锂电池及充电电路。心电参数自动测量，自动分析。 4、滤波器具有交流、漂移和肌电滤波功能，多档增益选择，多档次记录速度，带自动打印。 | 进口 | 台 |
| 包48 | 多功能麻醉柜 | 1、不锈钢结构； 2、可归类存放麻醉药品及器械； 3、可根据要求订做； | 国产 | 台 |
| 包49 | 电气安全分析仪 | 1、具有电压检测 2、具有接地电阻测量 3、具有绝缘电阻测量 4、具有 VDE 差动电流测量 5、具有漏电流测试 6、具有RS232接口 | 进口 | 台 |
| 包50 | 智能通络治疗仪 | 1、可以用于小儿脑瘫、偏瘫、小儿麻痹后遗症、哮喘、支气管炎、腹泻、咳嗽、小儿疳积等疾病治疗； 2、可以开展导平针灸； 3、可以开展导平推拿； 4、可以开展药物离子导入。 | 国产 | 台 |
| 包51 | 牙科x光机 | 用于牙科照射X光片。 | 国产 | 台 |
| 包52 | 牙科综合治疗仪 | 1、具有病人椅； 2、治疗台配置手机管线、三用喷枪管线与操作台为插接式快速连接； 3、助手侧，具有气动强力吸引器管线； 4、具有口腔手术灯，亮度可调。 | 国产 | 台 |
| 包53 | 中耳筛查仪 | 1、可以用于0-18岁儿童常规中耳筛查 2、用于中耳炎的初筛。 | 进口 | 台 |
| 包54 | 儿童推床 | 用于儿童危重病人转运。 | 国产 | 台 |
| 包55 | 液氮罐 | 1、液氮容量：40L≤容量≤48L 2、液氮保存天数：≥76天 3、静态蒸发速率：≤0.39升/天 4、瓶颈直径：127mm 5、可放麦管：≥4500支 | 进口 | 台 |
| 包56 | 导乐仪 | 1、有效促使人体自身分泌镇痛物质用于分娩镇痛，有效缓解产妇疼痛、焦虑、恐惧和烦躁的情绪。 2、适时调整波率和输出强度，自然分娩过程中可持续镇痛。 | 国产 | 台 |
| 包57 | 空气消毒机 | 1、人机共存，动态持续消毒； 2、具有初效、高效过滤网双重过滤； 3、风速（高、中、低）可调，风向多向循环； 4、微电脑程控自动运行。 | 国产 | 批 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。