附件1：货物技术参数

设备名称：封口机

1、数量： 1   台

*2、原装进口（提供报关文件）

3、设备用途说明：适用于各种需在蒸汽和过氧化氢等离子环境下消毒的灭菌物品的包装材料进行封口处理。

4、主要技术参数及配置

4.1封口速度：≥10min/m，可连续封口；

4.2封口温度：60-220℃数字可调，长时间连续使用后温度仍保持在设定值，保证封口的平整性、密闭性、完整性；

4.3封口宽度：≥35mm;

4.4打印内容：可打印封口日期，失效日期，操作人等参数；

4.5安全：温度超出设定值后自动关机，保证操作的安全性。

4.6可使用各种材质和品牌的包装袋，满足不同的需求。

4.7配置清单：主机、自动传递装置等。

5、售后服务要求：

5.1提供完整操作手册和产品说明书、厂家维修手册、电路图纸等技术资料1套，设备附带附件、证件、软件等齐全，免费培训使用；

5.2提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用；

*5.3 在成都地区有常驻售后服务维修点，配有工程师（提供证明资料）；

*5.4设备开机率≥95 %，设备故障维修要求1小时内到达现场，4小时内解决故障，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达买方现场修理和更换零件，费用由卖方承担；如72小时内无法修复的设备，提供备品供用户临床使用，此条款也适用保修期外（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日：2小时内作出维修方案决定，如4小时内无法电话解决问题，卖方维修工程师必须在接到故障报告后48小时内到达买方现场修理和更换零件，如不能解决，法定假期结束的第二天须提供备品）；

5.5产品安装调试期1个月，调试合格方可付款。3个月内因质量问题须包换；

5.6安装调试合格后，买方所提供的货物（全套）提供≥12个月的免费维修服务。终身保养，对设备进行定期的检测与维护；

5.7在国内有原厂零配件仓库，具有完善的售后服务，确保客户的持续正常使用。

5.8每年至少两次（急救类设备至少四次）免费对仪器保养和安全检测。

5.9厂家负责长期提供免费的技术服务。现场免费为用户培训至少3名操作人员。可提供2个免费的集中式培训服务，并免费提供国内工程师培训名额1名。

附件2：

采购报价文件装订顺序

1、封面（公司、品目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及价格表

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件4）

5、企业营业执照（副本，复印件）

6、税务登记证副本（复印件）

7、组织机构代码证副本（复印件）

8、法定代表人授权书（原件）及授权代表的身份证（复印件）

9、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

10、“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”副本（复印件）

11、医疗器械产品注册证和注册登记表（复印件）

12、经办人授权委托书（原件）,身份证复印件

13、如有产品质量和企业管理体系认证，请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

14、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告∕性能自测报告∕出厂检验报告的复印或扫描件

15、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

16、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

17、产品质量及货源保证书

18、售后服务承诺书

19、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

20、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

21、业绩证明文件（近三年用户名单及联系人与联系方式及合同复印件或近三个月内送货复印件〈须有客户签字〉或银行进账单复印件，格式见附件5）。

22、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

23、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件3：

品目及报价表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 配送企业 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件4：

规格型号、配置及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件5：

主要零部件、易损件、消耗品价格表

| 编号 | 货物名称及型号 | 主要零部件、易损件、消耗品型号/规格 | 产地 | 单位 | 单价 | 供应商名称、地址和联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件6：

用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 型号 | 数量 | 安装时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写本次投标产品型号或与本次投标产品相当的型号。

法定代表人或授权代表签字：

日期: