附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 分子杂交仪 | 参见附件4 | 1 | 台 |
| 包2 | 高速冷冻离心机 | 参见附件5 | 1 | 台 |
| 包3 | 凝胶成像分析系统 | 参见附件6 | 1 | 台 |
| 包4 | 定量PCR仪 | 参见附件7 | 1 | 台 |
| 包5 | 视力筛查仪 | 参见附件8 | 1 | 套 |
| 包6 | 儿童水疗机 | 参见附件9 | 1 | 套 |
| 包7 | 全自动生化分析仪 | 参见附件10 | 1 | 套 |
| 包8 | 全自动血凝分析仪 | 参见附件11 | 1 | 台 |
| 包9 | 全自动尿沉渣分析仪 | 参见附件12 | 1 | 台 |
| 包10 | 心电工作站 | 参见附件13 | 1 | 套 |
| 包11 | 麻醉机 | 参见附件14（国产3台、进口3台） | 6 | 台 |
| 包12 | 便携式除颤仪 | 参见附件15 | 3 | 台 |
| 包13 | 进口暖箱 | 参见附件16（其中带辐射台的多功能暖箱1台） | 3 | 套 |
| 包14 | 婴儿辐射保暖台 | 参见附件17 | 5 | 台 |
| 包15 | 多功能病床 | 参见附件18 | 4 | 台 |
| 包16 | 宫、腹腔镜 | 参见附件19 | 1 | 台 |
| 包17 | 多功能LEEP刀 | 参见附件20 | 1 | 台 |
| 包18 | 进口推注泵 | 参见附件21 | 16 | 台 |
| 包19 | 进口输液泵 | 参见附件22，含输血泵1台 | 15 | 台 |
| 包20 | 妇科检查床 | 参见附件23 | 8 | 台 |
| 包21 | 呼吸机 | 参见附件24 | 3 | 台 |
| 包22 | 阴道镜 | 参见附件25 | 1 | 台 |
| 包23 | 臭氧治疗仪 | 参见附件26 | 1 | 台 |
| 包24 | CPAP | 参见附件27 | 6 | 台 |
| 包25 | 全封闭脱水机 | 参见附件28 | 1 | 台 |
| 包26 | 器械清洗中心 | 参加附件29 | 1 | 套 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4： 包1：分子杂交仪

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：用于杂交瓶的混匀。

4、技术要求及配置

4.1P.I.D.微电脑控制                                                                             
4.2温度范围：环境温度至99.9℃

4.3温度控制精度：≥± 0.1 ℃

4.4具有过温保护

4.5温度一致性：箱内0.3℃，瓶内：±0.1℃

4.6温度稳定性：≥ ±0.5 @ 65 ℃

4.7温度显示 LED

4.8杂交箱容量：20个35*150mm 10个35*300mm 4个70*300mm

4.9升温速度 ≤7 分钟由环境温度升至 65 ℃

4.10旋转速度 可变速，0-15转/分钟

4.11分别提供重要部件供应价。

附件5： 包2 高速冷冻离心机

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：用于细胞的分离。

4、技术要求及配置

4.1转速控制精度：≥±20rpm；

4.2整机噪音≤55dB(A)；

4.3温度设定范围：-9℃～40℃，最小步长单位1℃；

4.4最高转速≥ 13，000rpm；

4.5最大分离加速度≥17000×g，最大容量≥1000ml(4×250ml)；

4.6定时范围：1分钟～99小时，1min增加；

4.7转头自动识别，实现超速保护及精确控温；

4.8主轴自锁功能：无需工具拆卸、无需螺丝紧固转子；

4.9分别提供重要部件供应价。

附件6 ：包3 凝胶成像分析系统

1、数量：1套

2、设备用途说明：

3、技术要求及配置

3.1CCD物理分辨率：1360 ×1024

3.2CCD控制：软件、仪器面板双重马达控制

3.3像素密度：12位（4096个灰度），像素大小（H ×V）：4.6×4.6ūm

3.3检测线性范围：3个数量级

3.4镜头缩放：≥8.5-51mm镜头

3.5暗箱：密封暗箱无需升级即可用于化学发光检测

3.6镜头具有曲面校正，暗背景校正

3.7灵敏度：≥0.1ngEB染色的DNA

3.8光源：透射白光，反射白光，透射紫外，制备型紫外，透射蓝光（可选）

3.9光源波长：UV254,302,365nm白光

3.10滤片位置：2个荧光位置，发射滤片：标配琥珀型滤片，4个可选滤片，成像面积25*26cm

3.11具有独立双开门

3.12具有切胶防护装置和切胶尺

3.13软件兼容性WINDOWS 和Mac OS，正版软件：可以提供无限制安装和终身免费升级

3.14分别提供重要部件供应价。

附件7 ：包4 定量PCR仪

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：

4、技术要求及配置

4.1升温速度：≥4.2℃/sec

4.2降温速度：样品实际平均温度变化速度1℃/秒，95－55℃温度范围内样品基座的平均升降温速度3.5℃/秒

4.3温度均一性：正负0.5℃，35－100℃30秒

4.4温度精确性:≤±0.1℃

4.5温度范围:-5℃～99.9℃

4.6温度增量:-9.99℃～9.99℃

4.7升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒

4.8暂停功能:手工暂停或者程序预设的暂停

4.9加热模块:	96孔模块

4.10具有独立处理器的梯度加热模块，独特的模块更换系统

4.11样品容量:96孔微孔板或0.2mlPCR管

4.12通讯接口:2个RS232接口，通过电脑可以实现远程控制

4.13分别提供重要部件供应价。

附件8：包5 视力筛查仪

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明： 适用于儿童视力检测。

4、技术要求及配置

4.1技术支持： HARTMAN SHACK哈勃望远镜核心技术。

4.2适用于任何瞳孔大小眼睛的检查。

4.3数据读取时间：≤2秒/每只眼睛。

4.4检测距离：≤ 35厘米。

4.5检测距离检控：自动检控 、不与被检测者身体有接触。

4.6具有通过声音、灯光闪烁吸引婴幼儿、儿童配合检查功能。

4.7有特定的婴幼儿、儿童及成年人的检查模式。

4.8目镜：靶发出夜光便于瞄准。

4.9符合国家标准 YZB/USA 1850-2008《视力筛选仪》。

4.10安全标准：为一级激光产品，符合EN60825-1（1996），IEC825-1（1996）标准。

4.11分别提供重要部件供应价。

附件9 ：包6 水疗机

1、数量：1套

2、设备用途说明： 儿童水中进行各种肌肉治疗。

3、技术要求及配置

3.1还具备治疗时间设定和提醒功能，水质自动监测提醒功能，固定水疗处方，及可编程多种水疗处方等功能。

3.2具有恒温加热器

3.3具有消毒系统

3.4具有可见光治疗系统

3.5两侧配有超大观察窗，方便观测肢体在水中的运动况。

3.6分别提供重要部件供应价。

附件10：包7全自动生化分析仪

1、数量：1套

2、设备用途说明： 适用于临床多项目生化检验。

3、技术要求及配置

3.1整机全进口。

3.2分立式,随机任选多参数,试剂全开放式；

3.3同步分析≥70 项 ，理论最快速度≥1600测试/小时（不含ISE）；

3.4支持终点法 ,速率法等多种检测原理；

3.5轨道进样，最大在线样本数≥300样品 ( 可随机增加 )；

3.6永久性石英玻璃杯，永久使用 ,无需更换

3.7有样品预稀释功能，自动线性性跟踪，超检测限样本可自动和手工稀释。

3.9分别提供重要部件供应价。

附件11：包8全自动血凝分析仪

1、数量：1套

2、设备用途说明： 适用于临床多项目生化检验。

3、技术要求及配置

3.1凝固法、发色底物法和免疫法融为一体、可同时测定血浆、血清标本

3.2自动稀释、自动再检和自动连锁筛选功能

3.3振动式搅拌功能，提高精确度和准确性

3.4 15项参数的全能随机检测

3.5适用于标本微量化检测
3.6 STAT插孔，可优先检测急诊标本
3.7最大检测量为每小时500个测试
3.8自动进样*可同时进行封闭式和开放式进样
3.9双向通讯，并可灵活自编试验程序
3.10易系统化，适应实验室自动化检验流程

3.11分别提供重要部件供应价。

附件12：包9全自动尿沉渣分析仪

1、数量：1套

- 设备用途说明： 适用于临床多项目生化检验。

3.技术要求及配置

*3.1系统组成：原装进口，具有尿液干化学检测模块和尿有形成分分析模块，能通过轨道连接组成一体化尿分析仪。

3.2反射光度计法+有形成分智能化自动识别技术

3.3速度：尿干化学检测速度≥240test/小时；尿有形成分检测速度≥90test/小时

3.4尿干化学11项+尿有形成分≥15项

3.5具有样本条码扫描功能

3.6具有急诊插入功能，可随时插入急诊标本；

*3.7图像显示功能：可在机显示尿有形成分全景视野图；

*3.8检测结果及复查方式：检测结果分为数据与图像，且可在机复查图像，图文均可存储。

3.9样本处理：样本自动混匀、自动进样、不需染色，机内自动离心，自动检测；

3.10分别提供重要部件供应价。

附件13：包10心电工作站

1、数量：1套

2、设备用途说明： 适用于成人及儿童心率监测。

3、技术要求及配置

3.1导联：标准12导联同步采集；

3.2手动、自动记录心律不齐，可进行回顾分析100次以上的ECG资料；

3.3记录通道：3、3+1、3+3、6、6+1、12

3.4外接输出：RJ45,RS232

3.5高性能、抗干扰能力强

3.6安全类别：I类CF型

3.7配置：高配置电脑1台、高性能信号采集器1个、1套连接电极、黑白激光打印机1台

附件14：包11麻醉机

1、数量：进口3台、国产3台

2、设备用途说明： 用于成人和小儿手术病人的吸入麻醉。

3、技术要求及配置

3.1国产麻醉机

3.1.1机架部份：

3.1.1.1麻醉机机架为ABS工程塑料材质，轻巧耐用，抗腐蚀。

3.1.1.2内藏式推拉书写板，节约空间，方便麻醉记录书写。

3.1.1.3外悬挂密封性好，易清洗，消毒，高强度，抗冲击，双层钠石灰盒，容量不低于2000ml。

3.1.1.4机架后部配备两个电源插孔配，方便监护仪等设备取电。

3.1.1.5可选配鼻饲吸氧装置，便于非全麻醉病人吸氧使用。

3.1.2呼吸机部份：

3.1.2.1气动电控麻醉呼吸机

3.1.3监测部份：潮气量、气道压力、呼吸频率、峰值压力监测、吸呼比、手动时可监测

3.1.4安全性能：氧气气源不足报警/笑气截断/溢气阀/安全阀。

3.1.5蒸发罐部份：与麻醉机同品牌的通过CE认证的高精度组装蒸发器一只，浓度调节0.2—5%voL，具有流量、温度、压力波动自动补偿功能，可选配氨氟醚、异氟醚、七氟醚。

3.1.6配置：呼吸囊、麻醉面罩、呼吸回路、外回路、减压表、氧气管、机架、呼吸机、外悬挂、麻药蒸发器各三套，

3.2进口麻醉机

3.2.1世界著名品牌，整机原装进口，能适用于成人、小儿、新生儿的低流量、微流量麻醉。

3.2.2显示屏可独立调节角度方便临床观察。

3.2.3气动电控呼吸机

3.2.4提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制、压力限制、压力控制、手动通气、电子PEEP 、可选配SIMV、带窒息保护功能的PSVprom模式	。

3.2.5容量控制下设定潮气量20-1500ml，压力控制下设定潮气量20-1500ml。

3.2.6峰值流速范围：120L/min+新鲜气体流速

3.3分别提供重要部件供应价。

附件15：12包便携式除颤仪

1、数量：3台（2台便携式除颤仪，1台心电监护除颤仪）

2、设备用途说明： 适用于成人及儿童急救。

3、技术要求及配置

3.1整机全进口。

3.2双极同步除颤

3.3 2-360焦耳，自动序列放电

3.4除颤波形：正弦半波

3.5信号显示：液晶LCD显示屏

3.6心电图监护：3导联心电

3.7打印：热敏:

3.8存储：可储存≥40条除颤或报警触发的心电图记录

3.9充满电的电池可以进行≥35次除颤放电或≥3小时监护

3.10分别提供重要部件供应价。

附件16：包13 婴儿培养箱

1、数量：3台(其中1台需配置新生儿辐射台功能)

*2、原装整机进口（提供进口证明文件）。

3、设备用途说明：主要用于危重新生儿、早产儿、极低体重儿体温的监测及维护，环境温度、湿度、氧浓度的控制及新生儿体重的监测等 。

4、主要技术参数及配置：

4.1微电脑温度控制系统,包括人工模式和伺服模式, 提供精确的温控和连续的自我检测功能。

4.2显示病人体温,空气温度,控制温度和自动报警。

4.2模块化控制系统，即使机器发生异常情况，不需要移动病人，只需要更换模块即可立即工作。双层暖箱罩结构,有从前向后的空气流动系统,即使在暖箱门或者操作舷窗打开的情况下，暖箱内的温度也不会下降很快。

4.3整台机器可以在10分钟内徒手拆卸,无需工具，方便清洗和消毒。

4.4 6个大操作舷窗,给病人提供全方位接触。

4.5多种报警系统：

4.6分别提供重要部件供应价。

附件17：包14 新生儿辐射台（带光疗）

1、数量：5台

2、设备用途说明： 适用于新生儿急救。

3、技术要求及配置

3.1电脑伺服控温，可实行电脑联网。

3.2自动或手动调温，设置温度、实时温度和时钟分屏显示。

3.3石英远红外加热管。

3.4具有传感器故障、温度偏差、超温以及断电等故障报警功能。

3.5辐射头水平角度可调，床倾角无级可调。

3.5其它配置：黄疸治疗灯、评分计时器、温度传感器和输液架等。

3.6床面宽大，可适用于双婴儿急救。

附件18：包15 进口多功能病床

1、数量：3  台

2、设备用途说明：适用于产科护理及手术。

3、主要技术参数和配置

3.1体长≥2000mm，，承重量＞150KG。

3.2可满足高低升降、头部升降、背部升降、膝部升降、尾部升降功能。停电手动操作可满足上述要求。

3．3带中央控制和锁定功能，能对有潜在危险的体位作锁定，防止错误操作引起孕妇伤害。可拆卸床头、床尾护板，固定时牢固，拆卸方便。

3.4有心肺复苏功能，紧急情况或停电时，可使床板迅速回复到水平状态。

3.5采用防锈、承重性好、耐磨损、绝缘病床双面轮，能够原地转圈。刹车为中控刹车可同时刹住四个轮。

3.6病床电机要求：静音、匀速、防干扰、不干扰监护仪、呼吸机等仪器的工作,进口电机。

3.7护栏：能随床面活动的护栏（分上、下、左、右四块），收起护栏时应减少床体宽度。

3.8配有固定控制面板或手持遥控器，

3.9与原床配套的高弹性海绵床垫，要求防止滑动，防水、透气、易清洁。

3.10请提供配置清单，并分别提供重要部件供应价。

附件19： 包16电视宫、腹腔镜手术系统

1、数量：1套

﹡2、基本要求：整套设备性能稳定，适用我市电源,全套设备要求，原装进口品牌（监视器,图文工作站,台车除外）（提供进口文件）。

3、设备用途说明：完成内窥镜成像下的妇产科微创手术。

4、主要技术参数及配置：

4.1  三晶片摄像系统主机及视频摄像头1套

4.1.1  具有多种工作模式,多种输出接口，包括DVI∕SDI、S-VHS, RGB, FBAS，BNC，SCB等接口，其中DVI、SDI等数字视频输出接口，至少具备一种，可直接连接数字化监视器；

4.1.2 内置数字图像处理系统，可自动调节对比增益及细节增强，满足不同的手术模式要求；

4.2   视频摄像头：

4.2.1 视频摄像头，可直接连接各种直径的硬性内窥镜；

4.2.2 摄像头自动白平衡并带记忆功能；

4.2.3 摄像头可浸泡消毒或气体熏蒸消毒或可冷灭菌。

*4.2.4能连接其他国际知名品牌的宫腔镜镜子。

4.3   氙灯冷光源（含光纤）1套

* 4.4   全电脑自动控制气腹机1套，气流量≥20升/分钟

﹡4.5 原装进口高频电刀1套

4.6液体膨宫机（含管道2根） 1套

4.6.1微电脑测压系统，可避免子宫穿孔的危险

4.6.5用于宫腔镜的诊治手术

4.6.3智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制

4.6.4面板上可显示损失液量、流入量、流出量等功能数据，安全可靠

4.6.5电子控制系统可保证子宫腔在手术中的最佳膨胀状态。

附件20：包17 多功能利普刀

1、数量：1台

2、设备用途说明：可用于妇科宫颈疾病的环切、锥切，及组织活检等。效果有别于高频电刀，可以达到非常精细的手术效果，不会产生组织拉扯和炭化现象, 疼痛感小，留下疤痕小、手术恢复快。

3、主要技术参数及配置：

3.1电源要求：

3.2工作模式

3.2.1 纯切、混切

3.2.2 单极电凝、双极电凝

3.3具有自动电压调节功能

3.4与吸烟器连动控制，主机和吸烟器通过手控和踏板同步启动。

3.5安全性能

*3.5.1具有双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示。

3.6能够保存和调用常用电切和电凝模式的功率值设定。

3.7分别提供重要部件供应价。

附件21：包18 推注泵

1、数量：16套

2、设备用途说明：适用于推注可以用常规输液，以及多种其他液体。

3、主要技术参数及配置：

3.1原装进口品牌

3.2管路：适用普通国产耐压输液器和进口各品牌，横向输液。。

3.3有多种报警功能：仓管路气泡、开门、阻塞、输液完成、暂停超时、漏液、空瓶、输液管歪斜、滴数异常等；机器故障自诊断：电池欠压、电池损坏、点滴传感器异常、指式蠕动泵异常。

3.4气泡探测：超声波。

3.5具有KVO流速

3.6电池：在流速25ml/h最少可连续工作2小时以上，具备断电保护。

3.7数据传输：内置数据传输端口。

3.8通过CE认证或FDA认证。

附件22第19包 输液泵

1、数量：15套（其中14台为输液泵，1台需可输血）

2、设备用途说明：适用于输注可以用常规输液，以及多种其他液体。

3、主要技术参数及配置：

3.1普通输液泵需具备输液、输营养功能，特殊输液泵需具有输血功能。

3.2可根据公斤体重模式，计算输液速率：

3.3报警：气泡报警、压力报警、暂停报警、电量不足报警

3.4电源要求：230V交流电；50/60Hz;或外接12V直流电。

3.5其他性能：防护等级：CF/除颤防护；安全性能I级；防潮等级：防滴漏IP2

3.6可扩展为输液治疗监护管理系统。

3.7输液器耗材选用: 输血时需用专用输液管路，其他液体为普通输液管路。

3.8电池：要求在最高速率下工作时间>3.5 h；

附件23：包 20妇科检查床

1、数量： 8台

2、设备用途说明：用于妇科常规检查。

3、技术要求及配置（技术参数和功能）

3.1台面升级高度：660—910mm；

3.2背板折转角度：25—75°；

3.3座板折转角度：－12°—32°；

3.4扶手外摆角度：≥900；

3.5电机：进口电机；

3.6床面为进口无缝皮革，模具成形。

3.7配置：床+腿托+搁腿架+脚踏开关等。

附件24：包 21呼吸机（数量：成人2台、婴幼儿1台）

21-1婴幼儿呼吸机

1、数量：3 台（其中成人2台、婴幼儿1台

*2、原装进口（提供进口证明文件）

*3、设备用途说明：要求适用于早产儿、婴儿、儿童。具备有创通气和无创通气功能，适用于300g～20kg的极低体重早产儿、新生儿、婴幼儿及儿童的呼吸抢救，高频和常频一体。

4、主要技术参数及配置

4.1通气模式：

4.1.1常频通气模式： 压力控制，容量控制，机械通气（IMV），辅助/ 控制通气（A/C），同步间歇指令通气（SIMV），CPAP(持续气道正压)，NCPAP，手动呼吸。

4.2技术参数：

*4.2.1潮气量：2～150ml；

4.2.2吸气时间：0.1～2秒；

4.2.3呼气时间: 0.2～60秒；

4.2.4触发方式：压力和流量任选；

4.2.5氧浓度：21%-100%；

4.2.6吸入氧浓度：21～100％；

4.3显示、检测功能：容量（包括：分钟通气量、吸入/呼出潮气量、送气潮气量、漏气量、插管漏气量、振荡量、分钟振荡量等）、气道压力（包括峰压、平均压、呼吸末正压、振荡压等）、百分比显示的吸气时间、频率、吸呼比、氧浓度、肺顺应性、气道阻力、吸入气体温度、各种曲线（压力时间、容量时间、流速时间）和环（容量∕压力环、流速∕容量环、流速∕压力环）等监测、趋势显示（30分钟至24小时的趋势显示）、具有良好的自检功能。

4.4智能化报警：气道峰压、平均压和气道最低压力、分钟通气量、吸入氧浓度、吸入气体温度、窒息、管道脱落、气体、电源和模块失灵等声、光报警及文字显示。

4.5.12 呼吸回路可用于134℃高温高压消毒。

4.6提供最新软件版本，终身免费升级。

21-2成人呼吸机

1、数量：2台

*2、适用范围：从新生儿、儿童到成人，体重调节范围：3.5-50Kg，可进行有创、无创通气。

*3、原装国际知名品牌

4、主要技术参数及配置：

4.1通气模式：

4.1.1压力控制通气、容量控制通气、压力调节容量控制(APRV∕PRVC)、压力支持、容量支持、持续气道正压通气（CPAP）、SIMV(VC∕VCV)+PS、SIMV(PRVC)+PS、双相气道正压通气（BIPAP、Bivent、Bilevle、DuoPAP）、MMV、气道压力释放通气(APRV)等；

*4.1.2具有窒息通气(双向智能切换，既可转为定容也可转为定压模式)，窒息时间可调；

4.2功能要求：

*4.2.1管路具有顺应性阻力自动补偿；

4.2.2呼气灵敏度可调；

4.2.3压力上升梯度可调；

*4.2.4可选配按比例辅助通气或PPS等；

4.2.5具有安全通气模式。

4.3显示、检测功能：

4.3.1容量（包括：分钟通气量、吸入/呼出潮气量、送气潮气量、漏气量、插管漏气量、振荡量、分钟振荡量等）、气道压力（包括峰压、平均压、呼吸末正压、振荡压等）、百分比显示的吸气时间、频率、吸呼比、氧浓度、肺顺应性、气道阻力、吸入气体温度、各种曲线（压力时间、容量时间、流速时间）和环（容量∕压力环、流速∕容量环、流速∕压力环）等监测、趋势显示（30分钟至24小时的趋势显示）；

*4.3.2具有良好的自检功能，可进行开机自检、全面自检（含空压机）；

4.3.3智能化报警：气道峰压、平均压和气道最低压力、分钟通气量、吸入氧浓度、吸入气体温度、窒息、管道脱落、气体、电源和模块失灵等声、光报警及文字显示；

附件25：包 22阴道镜

1、数量： 1   台

2、设备用途说明：阴道脱落细胞学涂片检查巴氏三级以上、诊断早期癌变和辨别肿瘤与炎症以及正常人群的健康普查。

3、主要技术参数及配置：

3.1电子阴道镜摄像系统

3.1.1高分辨率和大画面CCD。

*3.1.2聚焦方式：快速自动聚焦/手动（可选）

*3.1.3绿色滤光：基于按键控制的电子绿色三级滤光功能

3.1.4放大倍数显示：显示当前实际放大倍数

3.1.5图像输出方式：S-Video方式，NTSC/PAL制式可选

3.1.6光源： LED组光源

3.1.7 支架类型：摇壁支架，360°全方位可调节，具有水准器

*3.1.8观察检查图像放大倍数显示，需提供图文报告样本

3.2数字成像工作站

3.2.1集图像显示、采集、编辑、存储、打印的一体化管理

3.2.2支持病人信息输入、检查和拟诊等术语编辑、病例资料自动备份等功能

3.2.3支持检查、诊断结果和彩色图像的病例报告打印，有四种打印报告形式可选

3.2.4提供宫颈、阴道、外阴常见病例图谱和已确诊的精选参考病例

3.2.5发标准化阴道镜报告单,实现100%实时同步显示镜下影像.提供标准通用CIN分类,RCI评分系统（对RCI评估分析提供图文报告样本）,脚控开关实时的图像采撷、处理

*3.2.6能对观察检查图像进行动态录像和电影回放

*3.2.7真正基于数据库管理的病人资料系统，需提供数据库系统名称

3.2.8可以方便地对病人资料进行各种查询，并可以对病人资料进行统计分析

3.2.9支持大容量图像数据存储

3.2.10具有DICOM3.0图像数据交换接口，支持联网功能，提供与医院HIS系统联网

*3.3通过FDA或CE国际认证

附件26：包 23臭氧治疗仪

1、数量：1套

2、产品功能要求：

2.1脚踏开关，即开即用，操作简便。

2.2面板控制键采用亚光防腐、耐磨材料。

*2.3仪器由主机、制氧系统、妇科治疗床、除臭装置、温控系统组成。配套使用，方便治疗。

2.4用倒计时控制整套操作系统，一次治疗仅需1—3分钟。

2.5快速杀菌，立即见效。对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等杀菌率＞99％。（权威检测报告）

*2.6采取医用纯氧源，不会产生氮化物，无二次污染。

2.7进口品牌水净化系统，解决了因水质不纯而影响治疗效果的问题。

2.8臭氧合成系统采用国际先进的成熟技术。

2.9治疗液合成组件采用进口纳米合成材料。

附件27：包 24 CPAP呼吸湿化系统

1、数量：6台

2、设备用途说明：用于新生儿、婴幼儿及儿童的持续正压通气，给婴儿提供氧浓度可调的、持续正压支持（CPAP）的加温湿化呼吸机。采用柔软舒适、大小合适的鼻塞，可减小婴儿的呼吸作功，有效保持婴儿的功能残气量，减少慢性肺病的发生率，达到改善婴儿的生理指标的目的。

3、主要技术参数及配置：

3.1具有空/氧混合器，可自行进行混合。

3.2加热呼吸管路性能要求：

3.2.1重量轻:避免对婴儿鼻孔拖坠；

*3.2.2双管路加温病人回路，管路外绕加热丝，可以高温消毒；

3.3持续正压（CPAP）要求：

3.3.1能够保证减少患儿呼吸做功，并解决CO2潴留的问题；

3.3.2可产生振荡气泡，增加氧合，减少呼吸做功；

3.4无创鼻塞.鼻罩 界面要求：

3.4.1据鼻孔及鼻中隔生理大小，配有原厂进口婴幼儿专用各种规格大小柔软硅胶鼻塞和全棉头套；

3.4.2 对特殊婴儿提供柔软鼻罩；

3.5要求具有以下各种报警功能指示：

附件28：包 25全封闭脱水机

1、数量：1台

2、设备用途说明：适用于病理标本批量处理。

3、主要技术参数及配置：

3.1原装进口全封闭式真空自动组织脱水机，单次标本最大处理量大于220个组织样本。

3.2试剂缸容量≥4.8升，符合病理技术规范要求的试剂与标本体积比；可预设8个脱水程序。

3.3组织样本脱水反应缸是圆形结构；反应缸顶部有透明的脱水状况观察监控窗。

3.4石蜡缸位于脱水缸下方，避免堵塞管道。

3.5试剂浓度自动监测，准确测定使用中的试剂实际浓度，并及时自动提醒更换不符合脱水要求的试剂，保证脱水质量。

3.6配有原厂内置后备电源，停电后机器能够继续自动脱水。

3.7全封闭状态下实现试剂无人干扰式夜间自动梯度轮换；开盖自动下排式排风系统，保护操作人员安全。

3.8根据当天实际上机脱水标本量自动控制上液量，分三级控制。

附件29：包26 器械清洗中心

1、数量：1批

2、适用于整套供应室器械清洗流程。

3、以2009医院消毒供应中心管理规范以及我院供应室房屋配置图（如需要配置图请到设备科拷贝），设计整套供应室洗涤中心方案。

4、提供施工图纸、配置及报价清单。