附件1：

品目、配置及技术性能

| 序号 | 名 称 | 配置及技术性能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 高档心脏彩超 | 参见附件4 | 1 | 台 |
| 包2 | 中高档妇产科专用彩超 | 参见附件5 | 1 | 台 |
| 包3 | MRI | 参见附件6 | 1 | 台 |
| 包4 | 螺旋CT | 参见附件7 | 1 | 台 |
| 包5 | 冰冻切片机 | 参见附件8 | 1 | 套 |
| 包6 | 监护工作站 | 参见附件9 | 2 | 套 |
| 包7 | 吊塔 | 参见附件10 |  | 套 |
| 包8 | 电动手术床 | 参见附件11 | 4 | 套 |
| 包9 | 手术无影灯 | 参见附件12 | 4 | 台 |
| 包10 | 水中分娩系统 | 参见附件13 | 1 | 套 |
| 包11 | 医用灭菌器 | 参见附件14 | 1 | 台 |
| 包12 | 纤维内镜清洗消毒机 | 参见附件15 | 1 | 套 |
| 包13 | 肺功能配套模块 | 参见附件16 | 1 | 套 |

附件2：报价一览表

报价一览表

| 包号 | 产品注册证品名 | 制造商名称和国籍 | 品牌 | 规格、型号 | 数量 | 各台组成部件单价 | 总价 | 质保期（年） | 备注（请注明各组成部件为标准件或是选配件及选配件价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“包号”，按照各产品技术参数对应的包号填写。

3.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、对“各组成部件”未注明“标准件”或“选配件”的，均视为标准配件。

公司名称：

代表签字：               联系方式：

日期：

附件3：用户情况表

| 省外省级以上单位用户 | 用户名称 | 规格型号 | 数量 | 合同价格或中标价格 | 使用时间或中标时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表中产品为近三年销售，用户仍在使用的货物；2、只填写与本次市场调研产品一致或相当的规格型号。

附件4  包1： 高档心脏彩超

| 1 | 设备名称 |  | 高档心脏彩超 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备数量 |  | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 |  | 心脏为主，兼顾腹部、心脏、妇产科、泌尿科、浅表组织和小器官、外周血管、新生儿、TCD等全身检查。具有高性能心脏显像及功能，实时三维矩阵成像技术，应用于成人心脏，胎儿心脏，血管，妇科，腹部，三维造影和介入治疗等。 |
| 2 | 主要技术规格（一般功能要求，请提供各自的技术参数） |  |  |
| 2.1 | 进口设备，必须为各厂家最高档的专业机型，必须为2008年1月以后的最新机型，设备先进、结构合理、最新一代产品。投标机型包括已发布的全部软件。 |  |  |
| 2.2 | 主机规格 |  |  |
| 2.2.1 | 激活探头数 | ≥3个 |  |
| 2.2.2 | 显示器 | ≥17英寸高分辨、高亮度、无闪烁、彩色液晶专用显视器，操作平台可任意升降。 |  |
| 2.2.3 | 基本要求 | 全数字式波速形成器；数字化二维灰阶成像单元；数字化彩色多普勒单元；数字化频谱多普勒显示和分析单元；数字化彩色多普勒增强单元：能量图，方向能量图等；组织二次谐波成像；实时谐波造影成像技术组件或反向脉冲谐波成像技术组件；实时空间复合成像技术、斑点噪音消除技术（磁共振图像优化技术）或eFLOW彩色血流成像技术；组织多普勒技术，弹性成像技术，动态组织追踪取样， 专业TDI测量软件包，并可实现节段心肌取样等。 |  |
| 2.2.4 | 测量和分析软件：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式） | 一般测量（包括心脏、腹部、泌尿、小器官、妇、产科测量等软件包）；多普勒血流测量与分析；自动心内膜边界检测，彩色室壁运动分析，二尖瓣环组织追踪显像， 左室收缩和舒张功能的参数显示等；心肌应变力及应变率定量分析工具等。 |  |
| 2.2.5 | 图像存储USB接口支持DICOM传输、电脑格式，提供DICOM3.0标准接口及相应软件 |  |  |
| 2.2.6 | 具有脱机处理软件 |  |  |
| 2.2.7 | 具有超声图像静态、动态储存 |  |  |
| 2.3 | 探头规格（提供注册登记表及详细探头规格、彩页资料及技术性能指标） |  |  |
| 2.3.1 | 探头配置 |  | 1、腹部容积探头 1只 2、小儿心脏探头 1只 |
| 2.4 | 分别提供重要部件供应价及售后服务成本（含年保费用）。 |  |  |

附件7  包2：妇产科专用彩超

| 1 | 设备名称 |  | 妇产科专用彩超 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 设备数量 |  | 1套 |
| 1.2 | 设备用途 |  | 该仪器是一款以妇产科为主的中高档腹部机，临床应用优势明显，可用心脏、腹部、妇产科、儿科、泌尿科、浅表组织及小器官、血管、颅脑、直肠和阴道等检查。 |
| 2 | 主要技术规格（一般功能要求，请提供各自的技术参数） |  |  |
| 2.1 | 进口设备，必须为2007年1月以后的最新机型。投标机型包括已发布的全部软件。 |  |  |
| 2.2 | 主机规格 |  |  |
| 2.2.1 | 激活探头数 | ≥3个 |  |
| 2.2.2 | 显示器 | ≥15英寸高分辨、高亮度、无闪烁、彩色液晶专用显视器，操作平台可任意升降。 |  |
| 2.2.3 | 基本要求 | 全数字式波速形成器；数字化二维灰阶成像单元；数字化彩色多普勒单元；数字化频谱多普勒显示和分析单元；数字化彩色多普勒增强单元：能量图，方向能量图等；组织二次谐波成像；实时谐波造影成像技术组件或反向脉冲谐波成像技术组件；实时空间复合成像技术、斑点噪音消除技术（磁共振图像优化技术）或eFLOW彩色血流成像技术；组织多普勒技术等。 |  |
| 2.2.4 | 测量和分析软件：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒模式） | 一般测量（包括心脏、腹部、泌尿、小器官、妇、产科测量等软件包）；多普勒血流测量与分析等。 |  |
| 2.2.5 | 图像存储USB接口支持DICOM传输、电脑格式，提供DICOM3.0标准接口及相应软件 |  |  |
| 2.2.6 | 具有脱机处理软件 |  |  |
| 2.2.7 | 具有超声图像静态、动态储存 |  |  |
| 2.3 | 探头规格（提供注册登记表及详细探头规格、彩页资料及技术性能指标） |  |  |
| 2.3.1 | 探头配置 |  | 1、高频线阵 1只 2、经阴道凸阵探头 1只 3、经腹部凸阵探头 1只 |
| 2.4 | 分别提供重要部件供应价及售后服务成本（含年保费用）。 |  |  |

附件8  包3：核磁共振（MRI）

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备组成：核磁共振系统1套（含计算机后处理系统及接收线圈）、各类接收线圈（含相控阵线圈），三维图像后处理软件包（如MPR、MIP），不同科室后处理应用软件包、检查床等。

4、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

4.1磁体类型：1.5T超导磁体

4.2梯度系统：最短爬升时间≤0.3ms

4.3射频系统：全数字实时控制，正交接收通道数≥16个

4.4接收线圈：具备多通道头部相控阵线圈，颈部相控阵线圈，体部相控阵线圈，脊柱相控阵线圈，乳腺相控阵线圈以及多通道柔性多用途相控阵线圈

4.5计算机系统　双核处理器，内存≥4G，19英寸彩色液晶屏，硬盘≥200G，免费开放DICOMM3.0接口

4.6主机后处理功能　3D后处理，MPR，SSD，MIP

4.7高级应用技术　肝脏动态增强，类PET全身弥散成像软件包，磁共振　胰胆管造影，尿路造影（MRU），磁共振椎管造影，血管成像，乳腺成像，磁共振波谱分析软件包等。

4.8分别提供重要部件供应价及售后服务成本（含年保费用）。

附件9  包4：螺旋CT

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备组成：机架系统、扫描床、X线系统、控制台、临床应用软件等。

4、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

4.1机架系统：

滑环类型：低压滑环

驱动方式：线性马达

数据采集系统通道数≥16层

机架内置曝光参数显示：KV，毫安，角度

4.2扫描床

最大无金属可扫描范围≥160cm

床面最大水平移动速度≥200mm/s

4.3 X线系统

高压发生器功率≥80KW

球管焦点≤0.7/1.1mm

4.4控制台

内存≥8GB

硬盘≥160GB

液晶显示器≥19寸

同步并行处理功能

主控制台可独立完成MPR，SSD，MIP，CTA，三维容积重建等三维后处理功能

免费提供DICOM3.0接口

4.5扫描参数

最快扫描速度≤0.33sec/360度

4.6图像质量

4.7空间分辨率（X，Y轴）≥　30LP/CM

4.8临床应用软件：

具有三维软件包以及各项图像后处理软件（如MPR，VE，VR）

具有心脏扫描成像软件包

4.9分别提供重要部件供应价及售后服务成本（含年保费用）。

附件10  包5：冰冻切片机

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：用于新鲜组织、固定组织冰冻切片。

4、技术要求及配置

4.1双压缩机制冷系统,冷冻箱、速冻台制冷系统独立控制,实现不同的制冷要求。

4.2冷冻箱必须在２小时内能够从环境温度速降至工作温度－35℃；速冻台温度必须在一分钟左右达到0～－55℃（启用加强制冷时温度达到－60℃）。

4.3样本头快速加热功能，能够迅速卸载样本。

4.4采用自动熏蒸消毒，能有效杀灭结核杆菌与其它病原体。

4.5触摸式液晶控制屏幕，中文操作菜单。

4.6切片手轮可在多个位置锁定，避免操作损伤。

4.7具有40μm样本回缩功能；样本切片厚度：1～20μm，步进1μm。

4.8切片装置密封于冷冻室外，便于在冷冻箱外设置切片厚度和调节切片厚度,避免冻伤，同时有利于快速降温、减少维护保养费用，便于清洁与消毒

4.9具备锁定保护，保护预设参数及程序等功能，防止误操作。

4.10分别提供重要部件供应价。

附件11 包6：监护工作站

- 数量：2套

- 进口品牌

- 设备用途：用于从护士站观察病人心电、血压、血氧等参数。

- 技术要求及配置：

4.1 操作系统：中文操作界面，Windows XP系统。采用医疗领域专业的信息传输协议，支持信息多方式传播。

4.2显示屏：TFT液晶屏≥19英寸。

4.3主机可壁挂安装。

4.4监护查看功能

4.4.1双屏显示，具有分屏显示功能（一屏显示多病人实时波形和参数，另一屏显示病人回顾信息和用于数据分析），具有大字体显示方式，支持多屏幕显示。

4.4.2多病人同屏同时查看时，每个病人可监测波形通道数≥4通道，每个病人窗口同时可显示≥2个参数的实时趋势。单屏显示不少于16床，能同时显示每张床位的心率、呼吸率、体温值、无创血压、血氧饱和度和脉率等参数，显示误差不超过±1%，可切换重点床位监护，显示重点床位四道波形（波形类型可自主选择）和参数信息。

4.4.3可同时监护32个病人，最多64台床旁机，自由的参数值组合显示方式。

4.4.4同屏最多可显示波形通道数≥70道。

4.4.5多个同系统中央站之间可联网，实现中央站网络间的相互查看。

4.4.6可存储不少于2万个病人的监护资料，病人档案与监护数据独立存储、导出与恢复。

4.5对床边机控制功能

4.5.1可调节床边机报警上下限及报警级别。

4.5.2可调节床边机的心电\SpO2\呼吸等参数的波形比例、灵敏度等。

4.6存储、回顾功能：趋势图存储、回顾≥24小时；同步存储非心电波形通道数≥6通道。

4.7测量分析功能

4.7.1可用双脚规对存储ECG测量PR、QRS、QT、R-R波形间期和ST波形幅度。

4.7.2可将测量的数据可存储并可和心电图同时 打印输出, 自动计算QTc功能。

4.8网络功能

4.8.1具有Web网络浏览功能，可浏览医院其它网络信息。

4.8.2支持床边机夜间屏幕保护模式，床旁病人监测数据实时在中央站直接显示。

4.8.3通过普通网线连接可直接查看其它中央监护系统实时监护信息。

4.9打印功能：激光打印机：网络打印机HP4200或以上。

4.10配备扬声器一套。

附件12  包7：吊塔

1、数量及用途：待定，用于普通手术室、腔镜手术室、ICU等。

2、桥架式护理吊塔系统基本要求（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

2.1根据医院实际环境布局设计合理，必须提供包括设计、安装调试等，需提供布局图、立面图及详细配置。

2.2如是护理吊塔系统干湿区分开，左边为湿区吊架，设有输液架、微泵架、仪器平台和抽屉等。如是设备吊塔，需根据科室需要进行设计、配置。

2.3高强度铝合金材质，模具化一体成型，适合各类层流净化的需要。

2.4吊塔表面采用一级工业环保涂料，防腐蚀，便于清洁、消毒。

2.5气体终端：欧式或美式；采用ISO规定的颜色，不同种类气体终端颜色、形状不同，以防误操作；有效寿命：可连接插拔2万次无故障；具有通断拔三状态；可带气维修。

2.6分别提供重要部件供应价及售后服务成本。

附件14  包9：电动手术床

1、数量：4台

2、原装进口。

3、主要用于妇产科手术。

4、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

4.1能满足妇科手术头低足高，配有肩托；

4.2方便摆放截石位，平卧时可以满足两腿分开；

4.3可升降，降至最低时应方便身高1.65米人员操作；

4.4可左右倾斜。

4.5提供每种类型单套配置要求（注明标准配置和选配）

4.6分别提供重要部件供应价。

附件15  包10：手术无影灯

1、数量：4台（其中子母灯2套，单头灯2套）

2、原装进口。

3、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

3.1分别注明每种类型的工作原理、照明度、光域直径、衍色指数、工作距离、聚焦深度、照明度、灯盘直径、色温、无影率、辐射热、灯泡寿命等。

3.2 具有备用灯泡自动切换功能，并灯泡故障指示灯。

3.3集成的平衡配重臂系统，确保操作轻巧、定位精准。

3.4 提供每种类型单套配置要求（注明标准配置和选配）

3.5分别提供重要部件供应价。

附件16  包11：水中分娩系统

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：用于产妇水中分娩。

4、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

4.1分娩池光滑、可保温；易于清洗消毒

4.2分娩池可以升降，便于接生者保护会阴

4.3分娩池供水应为循环流动，保证分娩用水及时更换

4.4供水系统水温自动调控，进水需消毒

4.5有应急处置系统或方式

4.6根据医院实际环境布局设计合理，必须提供包括设计、安装调试等，需提供布局图、立面图及详细配置。

附件17  包12：医用灭菌器

1、数量：1台

2、设备用途说明：适用于对金属、非金属类的手术器械，特别是怕热、怕湿、具有微细管腔特征的手术器械进行灭菌。

3、主要技术参数及配置：

3.1灭菌方法： 通过在低温状态下电离过氧化氢气体达到灭菌目的

3.2灭菌剂

3.2.1灭菌剂类型：≥58%浓度过氧化氢溶液

3.2.2单锅灭菌剂量：标准模式：≤4ml

3.3灭菌周期： 标准模式：≤48min

3.4灭菌循环温度：45±5℃

3.5灭菌性能: 在半周期（单循环）的状态下进行灭菌实验：

对内径为1mm的双通道模拟不锈钢管腔灭菌长度为≥600mm

对内径为1mm的单通道模拟不锈钢管腔灭菌长度为≥300mm

对内径为1mm的双通道模拟聚四氟乙烯管腔的灭菌长度为≥2000mm

检测用菌种：嗜热脂肪杆菌芽孢，枯草杆菌黑色变种芽孢

3.6灭菌效果: Sal≥10-6

3.7操作界面: 全中文液晶触摸屏式，一键操作

3.8打印系统：自带热敏打印机

3.9监控报警系统：具有自动监控报警系统

3.10灭菌仓可用容量：≥100L

3.11认证：通过ISO9001、ISO13485等认证

3.12通过卫生部认定消毒产品检验机构的检验报告

3.13配置要求：主机、生物培养箱、封口机、全套耗材

3.14分别提供重要部件供应价。

附件18  包13：纤维内镜清洗消毒机

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：用于纤维支气管镜的清洗消毒。

4、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

4.1 可完整打印清洗、消毒的每一步骤。

4.2 具备全程内镜泄露保护程序 。

4.3完全符合标准的无菌水洗消，具有医用级0.2微米水过滤系统。

4.4单镜洗消时间最低17分钟 。

4.5完全开放的系统，无清洗剂消毒液捆绑

4.6配置清单：请提供标配及选配件清单。

4.7分别提供重要部件供应价。

附件19  包14：肺功能配套模块

1、数量：1套

2、原装进口。

3、设备用途说明：用于耶格肺功能仪功能扩充。

4、技术要求及配置（基本技术参数和功能，请提供各自的技术参数）

4.1能与德国耶格肺功能仪配套使用

4.2激发试验模块

4.3脉冲震荡ROS模块