**附件1：技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **年度预估用量** | **技术参数** |
|  1 | 核酸提取或纯化试剂 | 10 | 用途：采用可以特异性结合DNA的离心吸附柱和独特的缓冲液系统，提取血液、羊水中的基因组DNA。 1.适配：Applied Biosystems 3500Dx 系列基因分析仪；2.操作方式：手工提取；3.性能：可吸附DNA，去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验；4.产品有效期：≥12个月 ；  |
| 2 | 荧光内标染料Gene Scan-600 LIZ Size Standard V2.0-DX | 2 | 用途：用于提供多种单链标记片段，对片段分析数据进行可重现大小分析；1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：带有LIZ荧光标记，使电泳法测DNA片段大小具高运行精密度； 3.产品有效期： ≥18个月； |
| 3 | 甲酰胺进样溶剂 Hi-Di Formaide | 2 | 用途：用于检测样本时的进样溶剂； 1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：促进样本上机进样检测稳定性；3.产品有效期：≥12个月；  |
| 4 | 阳极缓冲液槽anode buffer container | 2 | 用途：与基因分析仪配合使用，为电泳时提供缓冲环境； 1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.要求：试剂盒带有无线射频识别（RFID）标签，能与适配仪器无缝对接，上机即可使用；3.产品有效期： ≥9个月； |
| 5 | 阴极缓冲液槽Cathode Buffer Container | 2 | 用途：与基因分析仪配合使用，为电泳时提供缓冲环境； 1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.要求：试剂盒带有无线射频识别（RFID）标签，能与适配仪器无缝对接，上机即可使用；3.产品有效期： ≥9个月； |
| 6 | 高分子分离胶POP-7 Polymer | 2 | 用途： 分离已知大小范围的 DNA 片段；1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能： 分离DNA片段；3.产品有效期：≥9个月； |
| 7 | MicroAmp Optical 96- Well Reaction Plate with Barcode(96 孔板) | 2 | 用途：适用于实时荧光定量PCR实验； 1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：隔绝周围空气，为快速无油PCR扩增确保温度精确性和均一性；3.产品有效期： 永久； |
| 8 | MicroAmp Optical Adhesive Film PCR Compatible(PCR 板封口膜) | 2 | 用途：PCR反应时，密封96孔板，保证孔内样本不被蒸发及不被外环境污染；1.适配：适用于MicroAmp Optical 96- Well Reaction Plate with Barcode 96孔板；2.性能：避免PCR实验中孔间污染和样品蒸发；3.产品有效期： 永久； |
| 9 | 96-well Septa for 3500 Dx/3500xL,(96 孔样品板硅胶垫) | 1 | 用途： 对96孔板进行隔垫和固定；1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：隔垫和板基座固定；3.产品有效期： 永久； |
| 10 | Septa Cathode Buffer Container(阴性 缓冲液硅胶垫) | 1 | 用途：隔垫阴极缓冲液槽；1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：隔垫阴性缓冲液容器，保证槽内液体不溢出、蒸发、污染；3.产品有效期： 永久； |
| 11 | CONDITONING REAGNT 3500DX SER(泵腔清洗液) | 4 | 用途： 用于实验结束后仪器的泵腔及管道冲洗；1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：清洗设备泵腔及管道，维持、延长仪器寿命；3.产品有效期：≥12个月； |
| 12 | 50CM 毛细管 (3500DX)8 通道 | 1 | 用途： 蛋白质量分析、片段分析、测序；1.适配：毛细血管基因分析仪（品牌:美国ABI，型号：3500DX)；2.性能：用于多个样本的片段分析，确保检测结果均一稳定性；3.产品有效期： 永久； |

**附件2：采购文件书装订顺序**

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）。

2、目录。

3、品目及报价表（格式见附件）。

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件）。

5、企业营业执照（复印件）。

6、法定代表人授权书（原件），法定代表人、经办人身份证（复印件）。

7、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）。

8、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）。

9、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）。

10、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）。

11、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件。

12、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件。

13、产品执行标准（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）。

14、产品质量及货源保证书。

15、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明。

16、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等。

17、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

18、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

19、能满足采购人需求的配送证明文件。如有物流公司配送，请提供配送证明材料：配送商基本情况、配送商营业执照复印件、配送商经营许可证复印件。

20、封底。

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件3：主要表格格式**

 附件3-1：

偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

注：

1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；

2、投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

附件3-2：

用户情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内三甲医疗机构用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

附件3-3：

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称(注册证名称) | 生产厂家名称 | 规格型号 | 单位 | 报价（元） | 预估用量 | 医疗器械注册证/备案凭证编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（各项材料报价\*年度预估用量）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元 |

注：

1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2、“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3、“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4、如有多种规格，请按每种规格分别报价。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附件3-4：

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院：

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“ ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件4：**

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

  本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：