附件1：

**（一）采购项目配置需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 年度预估使用量 | 技术参数 |
| 1 | 复苏囊 | 18 | 1.产品由储气袋、硅胶面罩、氧气管组成。一体式进气阀组设计，直接连接储气袋和氧气管。硅胶面罩可高温高压灭菌，可重复使用。 2.型号：适用于成人，儿童、婴儿、新生儿。 |
| 2 | 喉镜镜筒、叶片 | 22 | 1.产品为光纤冷光源照明，采用整块不锈钢材料一次性成型，无焊接。 喉镜叶片表面光洁。 2.光束≥5500束极光米线束，光纤导管直径≥4mm，光纤传导测量距离≥35mm。喉镜闭合/分离力范围10N-45N。喉镜闭合后缝隙≤0.28mm。 3.规格：适用于新生儿、婴儿、儿童及成人，可根据需求选择不同规格的叶片。 |
| 3 | 轮椅 | 3 | 1.车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理，采用固定扶手架，刹车采用钢质刹车结构。 2.座垫/靠垫：采用阻燃阻燃牛津尼龙布料做成，座面平整，配独立海绵软垫。 3.拆脚：可活动拆脚、拆装操作简易，脚踏板采用金属脚踏板，高度可调。 4.车轮：实心橡胶轮胎，前轮配高强度塑料轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉；后轮配手轮装置。 |
| 4 | 复苏板 | 4 | 采用ABS材料制成。适用于适用于成人、儿童、婴儿。 |
| 5 | 氧气流量表 | 20 | 1.配套设备带使用，型号包括国标、德标接口。进气口带过滤网，流量管采用双锥度设计，刻度清晰，分布均匀。流量不受出气压力影响。耐压高，能承受1MPa的压力。防喷水设计。 2.产品可可经高温消毒。插装针阀流量调节，调节稳定，密封性好。可配雾化器等多种呼吸治疗器械。 |
| 6 | 中心负压吸引器 | 49 | ▲1.配套设备带使用，型号包括国标、德标接口。mmHg/kPa双刻度。夜光彩色真空表，读数便捷，不同负压段用颜色标识。真压表精度等级：4.0级，最大流量：70L/min。膜片稳压方式，配置正压保护安全阀。 |
| 7 | 移动负压吸引器 | 2 | 1.产品适用于分泌物、血液等引起的阻塞吸引。手提式，体积小，重量轻，同于放置在急救车用。负压调节范围：0.02MPa～0.085MPa 2.无油自润滑真空泵，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。溢流保护装置，防止液体进入泵体。 3.采用交流、外接直流电源（12V）和机内电池三种供电方式当电网或其原因造成停电时，交直流自动转换，不影响正常吸引，可连接车载电源使用。内置锂电池供电，充足电的蓄电池工作时间≥1小时。 |
| 8 | 人流负压吸引器 | 5 | ▲1.产品外壳采用冷板制作，内外表面静电喷涂。带移动脚轮，机器顶部配有托盘，备用手动开关和脚踏开关。 ▲2.溢流保护装置，防止液体进入泵内；泄故阀，防止损伤粘膜。采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。适合医疗单位对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引等手术吸引。 3.负压调节范围：0.013～0.09MPa。吸液瓶：500ml×2。储气瓶：2500ml×2。 |
| 9 | 冷光源检查灯 | 8 | ▲1.照度lux≥30000，显色指数100≥Ra≥85，色温k6700≥TC≥3000，左右倾≥180°，前后倾≥180°，升降距离≥500mm。  ▲2.采用LED冷光源作为照明。 |
| 10 | 婴儿体重秤 | 4 | 1.称重范围≥0-20kg，称重分度值为5g。供电方式为干电池。 具有保存和查看称量值。 |
| 11 | 成人体重秤 | 7 | 1.秤重范围≥0-180kg，秤重分度值为50g。身高测量：机械伸缩测量身高。身高测高范围≥70-190cm，身高分度值：0.1CM。设备底座面板具有防滑防摔功能。 |
| 12 | 观片灯 | 12 | ▲1.用于医生阅读X线胶片使用。采用铝合金型材包边，双侧边采用ABS塑料。采用不锈钢圆柱斜滚压紧式夹片装置，插片轻松、夹片牢固、取片容易。符合国家X线胶片观察灯YY/T0610-2007强制性亮度、均匀性、稳定性、色温和电器安全等标准。  2.外型尺寸及灯源：单联≥440×570×75MM，双联≥800×570×75MM，三联≥1160×570×75MM。观片灯采用LED灯条光源，每联配备LED灯条≥6条，采用旋钮无极调光。 |
| 13 | 转运急救包 | 1 | 1.产品由涤纶牛津面料制成，带有侧兜，主兜内部由加厚海绵间隔，主兜尺寸≥45\*30\*30cm。 |
| 14 | 不锈钢开口器 | 1 | 用于口腔手术中保持口腔开启。具有迫使或保持下颌张开的支持结构。由不锈钢材料制成，可重复使用。样式为丁字式。 |
| 15 | 不锈钢压舌板 | 1 | 采用不锈钢材料制成，非无菌提供，可重复使用，直型。 |
| 16 | 不锈钢舌钳 | 2 | 由钳喙、关节和钳柄组成。采用不锈钢材料制成，可重复使用。长度≥16cm，直型。 |
| 17 | 不锈钢药膏罐 | 10 | 由不锈钢材质制成；容量≥φ80×80-φ100×95mm。 |

**（二）采购预算**

1.年度预算总金额：17万元；

**（三）商务要求：**

1.若产品有多种规格型号且价格不同，投标人应将所有型号分项报价。

**（三）备注:**

1.产品年度预计使用量供投标人参考，作为报价测算依据，不做其它用途使用。

**附件2：评审办法（综合评分明细表）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素** | **分值** | **评分标准** | **说 明** |
| 1 | 报价  30% | 30 | 1.价格分：  响应材料满足磋商文件要求且以响应总价最低的为评审基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：价格分=(评审基准价／响应总价)×30  2.响应总价  响应总价=各项材料响应单价\*预估年度用量之和 | 1.若同种产品有多种规格型号且涉及不同报价，供应商应全部报价；  2.响应单价为多种规格型号报价的平均价。 |
| 2 | 技术指标  48% | 48 | 完全符合招标文件技术参数要求得48分。▲号条款负偏离一项扣4分，非▲号条款负偏离一项扣1分，扣完为止。（▲号条款共6项，非▲号条款共24项）。  注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料, ▲号条款招标文件未要求提供证明材料的，提供所投产品说明书或向社会公开的彩页资料或国家认可的合法的检测机构出具的检测报告等有效证明材料并加盖投标人公章）。（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛  盾之处或未提供的不得分。 |  |
| 3 | 样品评分  12% | 12 | 提供投标产品样品，根据样品的外观、材质、性能、是否符合临床需求等综合评定，优9-12分；良得5-8分；差得1-4分；未提供样品、样品LOGO等信息遮挡不全的，不得分。 | **提供的产品样品至少包含复苏囊、喉镜、氧气流量表、中心负压吸引器4种产品。** |
| 4 | 业绩4% | 4 | 提供响应产品2019年1月1日以来国内三甲医疗机构业绩证明，每提供1个业绩得1分，最多得4分。  注：提供销售采购合同或发票复印件加盖投标人公章。非三甲医疗机构业绩证明请勿提供。 | 以下材料均可作为依据：  1.合同复印件；  2.发票复印件（若发票复印件上无产品明细则需附销货清单）； |
| 5 | 售后服务方案  6% | 6 | 根据供应商提供的售后服务方案，包含：①质量保障方案；②技术支持方案；③应急方案；④服务响应方案。方案包含以上4个方面的得6分，每缺少一项的扣1.5分，每有一项存在内容缺陷扣1分，扣完为止。  注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |  |

**附件3：采购文件书装订顺序**

采购文件书装订顺序

1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）

2、目录

3、品目及报价表（格式见附件3）

4、规格型号、配置及偏离表（格式见附件3）

5、企业营业执照（复印件）

6、组织机构代码证、税务登记证（复印件）

7、法定代表人授权书（原件，格式见附件3）暨经办人授权书，法定代表人、经办人身份证（复印件）

8、生产厂家授权书（投标人不是生产厂家的）

9、如是医疗器械，须提供“中华人民共和国医疗器械生产企业许可证”和“中华人民共和国医疗器械经营企业许可证”（复印件）

10、如是医疗器械，须提供“医疗器械产品注册证和注册登记表”（复印件）

11、如有产品质量和企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

12、质量检测中心或法定机构出具的产品检测报告，性能自测报告，出厂检验报告的复印或扫描件

13、如有其他证书：产品在技术、节能、安全、环保和自主创新方面获得的认证证书或制造厂家和产品所获国家级荣誉称号等复印或扫描件

14、产品如有执行标准请提供相应资料（提供产品注册标准：YZB等资料供评审）

15、产品质量及货源保证书

16、售后服务承诺书，包括质量保证范围，售后服务体系、人员培训计划等，并提供相关人员证明材料，要求见评分办法“售后服务”说明；

17、如有，提供进口原材料证明书或产品报关资料等

18、产品说明书或与投标医疗耗材型号一致的产品彩页资料和其他有关介绍资料。

19、业绩证明文件（用户名单及联系人与联系方式，格式见附件3），并提供相应证明文件，要求见评分办法“业绩”说明。

20、如有，国家规定的其它相关资质证明文件或其它涉及特许经营许可的须提供相关证书。如：卫生许可证、药品经营许可证、生产批件或新药证书等；

21、封底

**注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。**

**附件4：主要表格格式**

**附件4-1：**

**偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1、此表要求投标文件与招标文件要求一一对应、逐一列出；2．投标文件中与招标文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效投标。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则投标无效并按规定追究其相关责任。

法定代表人或授权代表签字：

日期:

**附件4-2：**

**用户情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省外单位用户 | 用户名称 | 合同时间 | 联系人及联系方式 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内单位用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期**:**

**附件4-3：**

品目及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 制造商名称 | 包装（小）规格、型号 | 单位 | 成交单价（元） | 成交  均价  （元） | 年度预计用量(个) | 成交总价（元） |  | 商品  代码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交总价（元） | | | | | | |  | | | |

注：1.报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和采购文件规定的其它费用。

2.“序号”，按照各产品技术参数对应的序号填写。

3.“品目及报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

4.“品目及报价表”需单独密封。

5、如有配套耗材，请参照此表报价。

**6、如有多种规格，请按每种规格分别报价，产品的最终计算单价以不同规格报价的均价为准。**

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：日期：

**附件4-4：法定代表人身份授权书**

（采购单位名称）：

本授权声明：（投标人名称）

（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权代表签字：

被授权代表签字：

投标人名称：（加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

**附件5：反商业贿赂承诺书**

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2、对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、采购物资名称：

 本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随投标文件装订）

承诺企业名称（公章）法人代表或委托代理人（承诺人）

附件6：

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

10.法律法规界定的其他围标串标行为。

我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

投标人法人代表或委托代理人（承诺人） ：

投标人：（公章）

日期： 年 月 日